扬尘监测设备安装规范

为规范施工工地扬尘监测设备安装工作，提高监测设备设置的科学性、合理性，确保各项监测数据的真实、有效，依据《施工扬尘在线监测系统建设及运行管理规范》（DB6101/T3066-2019），请各设备供应商按照以下要求安装扬尘监测设备。

一、监测点位选择

（一）监测点位数量及选址

按照《施工扬尘在线监测系统建设及运行管理规范》（DB6101/T3066-2019）有关要求执行。

（二）周围环境

1.监测点位周围2米内应无杂物堆放，监测点位30米内无钢筋及木材切割、焊接等施工现场。

2.监测点周围空气流通均匀，在采样口周围 270°度视角范围内环境空气流通，无高于采样口的明显遮挡物。

二、基座处理要求

监测设备及固定立杆应安装在混凝土或金属支架基座上，并与基座垂直固定，安装后确保基座安全、牢固、坚实，能经受10 级风力。

三、设备安装要求

（一）PM10监测设备

采样口离地面的高度为3米。

（二）气象监测设备

风速、风向监测设备安装高度为3.3米，略高于监测设备颗粒物采样口；温度、湿度、大气压监测设备可根据现场实际情况合理选择安装位置。

（三）噪声监测设备

噪声监测设备应安装在独立的立杆上，安装高度为3.5米，避免因监测设备振动、或正常工作噪声对其监测数据造成影响；独立立杆应在机柜侧面合理位置，距离机柜0.5至1米。

（四）视频监控设备

1.球形摄像头应安装在立杆合理位置，安装高度在2.8米至3.3米范围内，用于对现场环境进行定时视频抓拍或监测浓度超限报警视频抓拍。

2.枪机摄像头应安装在立杆合理位置，安装高度在2.8米至3.3米范围内，用于监控是否存在人为干扰或损坏环境监测设备的行为。

视频监控设备可与噪声监测设备集成安装于同一立杆。

（五）LED屏幕

1.屏幕尺寸不小于900mm*600mm。

2.屏幕应安装在防撞围栏内合理位置，高度不低于1.5米。

（六）防撞围栏

1.防撞围栏带有小门（有锁），外形选用方形，尺寸以设备箱体门都正常开合，不影响设备运维人员进入围栏进行正常维护操作为基准。

2.围栏高度距地面应不低于1.5m，以起到保护监测设备的作用，有效防止非法翻越。

3.围栏材质采用金属材质（如角钢、螺纹钢等），具备一定强度和支撑稳定性，外层喷涂红白相间配色的条纹。

4.围栏上应挂有警示牌，警示牌颜色为红白配色，尺寸不小120CM*40CM，文字内容为“人为干扰或损坏环境监测设备属违法行为”，字体为黑体。